# 义乌市中心医院关于医用吊桥推介论证会公告

#### 根据义乌市中心医院医用吊桥采购项目要求，拟组织供应商推介论证会。欢迎合格的供应商积极报名参加。

- 采购项目：医用吊桥。

- 采购需求一览表

| #### 序号 | #### 采购内容 | #### 预估数量 | #### 预算 | #### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 医用吊桥 | #### 4套 | #### 45万元 | #### 详见采购需求 |

- 供应商资格要求

#### 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件。

#### 2.供应商自2020年01月01日起无行贿犯罪记录，在经营活动中没有重大违法记录，无违法失信行为。

- 医用吊桥采购需求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征，型号规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥式吊塔 | 详见技术参数要求 | 套 | 4 | 94000.00 | 376000.00 |
| 2 | 吊塔底座 |  | 个 | 8 | 1500.00 | 12000.00 |
| 3 | 空气不锈钢管 | 1、规格型号ф18×2.0, 2、材质：06Crl9Nil0 | 米 | 35 | 128.00 | 4480.00 |
| 4 | 吸引不锈钢管 | 1、规格型号ф10×1.0, 2、材质：06Crl9Nil0 | 米 | 20 | 55.00 | 1100.00 |
| 5 | 氧气不锈钢管 | 1、规格型号ф8×1.0, 2、材质：06Crl9Nil0 | 米 | 20 | 45.00 | 900.00 |
| 6 | 空气不锈钢管 | 1、规格型号ф8×1.0, 2、材质：06Crl9Nil0 | 米 | 20 | 45.00 | 900.00 |
| 7 | 不锈钢管件 |  | 付 | 36 | 28.00 | 1008.00 |
| 8 | 氧气终端 | 1、材质：铜 2、制式：德式双密封 3、多密封、具有防错插功能终端可独立拆装而不影响其他使用 4、终端脱脂处理 | 个 | 3 | 950.00 | 2850.00 |
| 9 | 吸引终端 | 1、材质：铜 2、制式：德式双密封 3、多密封、具有防错插功能终端可独立拆装而不影响其他使用 4、终端脱脂处理 | 个 | 3 | 950.00 | 2850.00 |
| 10 | 空气终端 | 1、材质：铜 2、制式：德式双密封 3、多密封、具有防错插功能终端可独立拆装而不影响其他使用 4、终端脱脂处理 | 个 | 4 | 950.00 | 3800.00 |
| 11 | 铜芯电线线缆 | 4*25+1*16mm² | 米 | 50 | 114.00 | 5700.00 |
| 12 | 铜芯线 | 4mm² | 米 | 6000 | 4.80 | 28800.00 |
| 13 | PVC电力套管 | Φ20 | 根 | 660 | 6.00 | 3960.00 |
| 14 | 空气开关 | 2P 32A 带漏保 | 个 | 30 | 46.00 | 1380.00 |
| 15 | 断路器 | 125A | 个 | 2 | 230.00 | 460.00 |
| 16 | 配电箱 | 800*1000mm 需包含安装上述电器元件相关配件 | 只 | 1 | 1265.00 | 1265.00 |
| 17 | 网络配线 | 桥式吊塔网络接口至弱电井配线（暂估1000m） | 项 | 1 | 2300.00 | 2300.00 |

五、技术参数要求

（一）基本要求

1.吊塔主体材料要求为高强度、环保铝合金，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，铝型材型号不低于6063 （提供材质检测报告）。

*2.轴承采用滚针式锥形轴承，有效地分解径向与轴向的力，使吊塔自重较轻的同时又能达到所放设备的承重要求。（提供图片）

3.所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。其中用于传输医用气体的软管必须是医用级，提供中国“YY/T 0799-2010医用气体低压软管组件”或国际“ISO5359麻醉和呼吸设备——医用气体用低压软管组件” 行业标准测试认证，符合生物兼容性测试（提供证书或第三方测试依据）。

4.吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统。

5.吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。

6.气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作。可保证2万次以上的插拔，维修费用低廉。

7.所有吊塔均须配有良好的刹车系统，保证吊塔不产生漂移。

*8.吊塔内气体和电源务必间距大于250mm或以上，保证绝对安全提供通过气电分离，四倍承重相关检测，吊塔需通过IP6X级别的防尘测试（需提供国际测试认证机构出具的报告）

*9.制造商必须通过ISO13485：2016及ISO9001:2015质量体系认证，并提供由欧盟认可的体系认证证书。

*10.产品必须通过CE认证，并提供由欧盟认可的公告机构颁发的证书。

11.安全性能方面符合标准，通过ISO11197检测（提供检测报告）

（二）技术参数要求

1.材质为高强度、耐腐蚀铝镁合金材料，结构外形采用圆弧形设计，桥身对净化空气的阻力小，符合流线型设计要求。吊桥横梁应采用一次性挤压成型工艺，密封性设计，表面高湿喷塑处理，应防腐防锈且易于清洁。吊桥通体颜色柔和且一致，型材结合处缝隙应密封，气、电插座分离。

*2.湿区采用悬吊垂直箱体结构，能≥340度旋转，气电箱内嵌式可承重导轨≥6条，滑轨高度等同箱体高度，方便ICU扩展。干区需采用横置气电箱方式，气电端口位于箱体上，两侧为铝合金圆柱，而非吊架式。

*3.单床横梁长2500—3000mm（如根据院方实际场地，有所调整，附投标说明），主桥之间可以贯通，并带有机械阻尼刹车制动装置，主桥总负载能力≥200Kg。

*4.气体终端（配备相应气体插头）——标准（德标） ，接口颜色以及形状不同，以免互混，接插次数≥20,000次；通、断、拔三种状态，能带气维修；

5.电源为交流电220V并有单独接地线，每一插座须带等电位接地端子接地线不得与吊塔接地共用。

6.干区配置如下

*6.1  2层设备托盘支架（600*400）+1层底部抽屉（600*400），托盘高度可调且能随意增加托盘，设备托盘均配有国际标准的不锈钢边轨，以方便放置治疗托盘等物件。（大小尺寸可安放各种类型的呼吸机，每个托盘载重≥30Kg）

6.2  电源插座和网络接口：10A电源插座9个，2个等电位端子，网络接口2个

六、论证资料提交要求

1.技术响应材料

①投标单位情况介绍；

②有效的营业执照副本复印件，卫生许可证；

③法定代表人（或企业负责人）资格证明书、法定代表人（或企业负责人）身份证复印件；

④授权委托书、授权代表身份证复印件；

⑤论证产品技术响应表，检测报告；

⑥产品质量保证措施、产品的质量保证承诺；

⑦售前、售后服务内容和服务承诺；

⑧既往业绩资料：自2020年1月1日以来，与浙江省内三级及以上综合性医院合作业绩（需提供与投标产品同品牌同型号的合同复印件，并加盖公章）；

⑨投标人认为须提供的其他资料。

2.商务响应材料：商务报价表

3．技术与商务响应材料分开包装，技术响应材料一式三份，并密封盖章。

七、报名时间及地点

本次论证采用不见面论证，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标，并在封标处盖章。请将标书在2023年3月13日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：何老师，联系电话：0579-85208030 。

八、论证时间及地点：

1.论证时间：拟定3月14日上午9时，如时间有调整，根据报名情况电话通知。

2.论证地点：义乌市中心医院行政楼109室

3.论证结果：义乌市中心医院采购招标中心根据论证结果完成政采云采购。

八、 附件《报价一览表》。

#### 义乌市中心医院

#### 采购招标中心

2023年3月7日

#### 附件1

| 报价一览表 |  |
| --- | --- |

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 （元/套） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 医用吊桥 | #### 4套 |  |  |
| 2 | 合计： 大写： （小写： ） |  |  |  |
| 备注：报价时需综合考虑气体管路及电线电缆安装费用 |  |  |  |  |

说明： 1、本采购项目要求投标人提供的货物及服务内容，除有特别规定外，都应包含在本报价范围内。

2、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

联系方式：

日 期：  年  月  日